| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡旋振荡器 | 2台 | ▲1.1.水平圆周涡旋振荡，振幅≥4mm 。 ▲1.2转速范围：100-2800rpm,无级调速。 ▲1.3运行模式 ：连续运转 、点触按压启动双模式。 ▲1.4振荡垫：标配平板 、碗型两套可互换橡胶垫 ，耐有机溶剂。 ▲1.5适配容量：0.2mL ～50mL离心管，试管。 1.6电源：220V/50Hz,功率≤50W 。 1.7标配：主机，两套振荡垫，电源线，说明书 ，合格证。 1.8整机1年原厂质保。 |
| 2 | 红外线干燥箱 | 1台 | 2.1远红外线灯泡加热，适合试样快速烘干。 2.2电源：220V/50Hz 。 ▲2.3功率：550W(2只275W红外灯泡），灯泡高度可调 。 ▲2.4内胆尺寸：≥360*360*220mm ；外壳喷塑，内部耐高温隔热层 。 2.5用途：玻璃、 器皿 、纸张 、样品 、 快速干燥蒸发。 2.6标配：主机+2只灯泡+电源线+合格证 。 |
| 3 | 百分之一电子天平 | 1台 | ▲3.1最大称量≥3000g ，d=0.01g ，e=10d 。 ▲3.2重复性≤0.02g,线性误差≤±0.03g 。 ▲3.3带水平调节,配置水平调节脚与水准泡。 ▲3.4校正方式：外部校准，并配外校砝码。 ▲3.5 铸铝底座，不锈钢秤盘。 3.6 带RS232数据输出接口。 3.7 交直流两用，AC220V/50Hz ,内置可充电蓄电池，断电可继续称量。 3.8 可以去皮/清零，过载保护，故障自检。 |
| 4 | 电子防潮箱 | 1台 | ▲4.1规格：内腔净尺寸≥600×680×430mm 。 ▲4.2箱体开启方式：液压缓冲上翻盖，仪器可存放箱内直接通电运行，无需搬出整机 。 ▲4.3除湿原理：固态再生式除湿，终身无耗材，不需要跟换干燥剂。 ▲4.4.湿度控制：可控区间20%～ 60%RH,可恒定锁定30%～40%RH; 温湿度双数字显示屏。 4.5带防凝控温模块，防止产生水珠。 ▲4.6断电防护：断电静置24h,箱内湿度上涨≤10%RH 。 4.7报警功能：超湿度声光报警。 |
| 5 | 外置活塞式电动分液器套装（含枪头） | 1套 | ▲5.1量程为1 µL – 50 mL。 5.2最小增量为100nL。 ▲5.3不低于8档速度调节吸液/放液。 ▲5.4误差为±0.3%。 5.5自动识别吸头尺寸并显示体积。 5.6配置清单：单通道量程1 µL – 50 mL的分液器一支，分液器充电支架1个、充电电源线1根，规格为0.1mL、0.2mL、0.5mL、1.0mL、2.5mL、5.0mL、10mL、25mL、50mL尺寸优质级吸头各一支的枪头混合装。 |
| 6 | 瓶口分液器 | 3套 | ▲6.1 量程规格：0.5～5mL、1～10mL、2.5～25mL，3种规格各1套，数字标准，连续可调。 ▲6.2 容量准确度：各量程最大允许误差±0.5%以内，满足实验室计量使用要求，0.5～5mL要求精度±25μL、1～10mL要求精度±50μL、2.5～25mL要求精度±125μL。 ▲6.3容量重复性：各量程相对标准偏差RSD≤0.1%，分液平行性良好，0.5～5mL要求偏差5μL以内、1～10mL要求偏差10μL以内、2.5～25mL要求偏差25μL以内。 6.4 数字调节：容量显示屏清晰，最小调节分度值分别为0.02mL、0.05mL、0.1mL，调节卡位稳定。 6.5 防回流结构以及溢流保护：内置单向防回流阀，杜绝液体倒流污染试剂瓶内原液；集成溢流防护系统，液位过高自动阻断，防止液体溢出。 6.6 耐化学材质：吸液管长度170-330mm，液路接触部件耐酸碱、常规有机溶剂，耐受pH范围1～14。 6.7 瓶口适配：标配通用螺纹适配器，适配28mm、32mm等标准试剂瓶口。 ▲6.8 资料与质保：提供产品出厂检验证书及校准服务；整机质保不少于12个月。 |
| 7 | 1mL可调量程移液器 | 1支 | ▲7.1量程100 – 1000 µL。 7.2 调节增量为1µL。 ▲7.3系统误差为±0.6%，随机误差为±0.2%。 7.4有密度调节孔。 |
| 8 | 电热数显恒温水浴锅 | 3台 | ▲8.1 工作孔位6孔。 8.2 LCD液晶屏，内容清晰，方便观看。 ▲8.3智能控温，±0.5℃控温精度，0.1℃温度显示精度，室温—100℃控温范围。 8.4 有定时、防干烧、水浴搅拌功能。 8.5内胆选用优质不锈钢，一次冲压而成，耐高温，密封性好。 8.6 外壳采用加厚钣金喷漆，表面采用高强度的静电喷涂，防静电。 8.7 尺寸不低于500×300×150mm。 |
| 9 | 实验室可调恒温电加热板 | 1台 | 9.1 面板材质为石墨，耐酸碱。 9.2 液晶显示，清晰直观。 ▲9.3控温范围：室温+50℃～420℃。 ▲9.4 控温精度：±1℃，温度均匀性3%。 9.5 整机功率不低于3kw，有定时功能。 9.6 尺寸不低于400×370×210mm。 |