附件1

采 购 物 品 清 单

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六联不锈钢过滤系统 | 1台 | ▲1.1六联不锈钢过滤系统【配套气液两用真空泵(直排泵)】。 ▲1.2配套一次性无菌套装滤杯连接件，安装无菌套装滤杯，避免二次污染。 1.3科学细致设计：优质316L不锈钢滤膜支撑垫，确保滤膜在抽滤过程中不会破裂或穿孔，保障样品检测的准确性。 1.4多种灭菌方式。 1.5材质经久耐用，快接设计滤头可拆卸、配套更换使用同款滤头。 |
| 2 | 数显式恒温水浴锅 | 1台 | ▲2.1 工作孔位双列4孔，尺寸不高于350mm*350mm*250mm。 ▲2.2智能控温，±0.5℃控温精度，0.1℃温度显示精度，室温—100℃控温范围。 2.3 有定时、防干烧、水浴搅拌功能、排水管、配套隔水承载架。 2.4内胆选用优质不锈钢，一次冲压而成，耐高温，密封性好。 2.5外壳采用加厚钣金喷漆，表面采用高强度的静电喷涂，防静电。 2.6 LCD液晶屏，内容清晰，方便观看。 |
| 3 | 可调速涡旋振荡器 | 2台 | ▲3.1 转速 0～3000rpm 连续可调，支持点触、连续两种工作模式。 3.2 适配各类微量离心管，体积小巧，底座防滑，运行稳定可放置于超净台内完成样品混匀。 ▲3.3 含可同时振荡12支及以上5ml试管及1.5ml离心管水平支架配件。 |
| 4 | 掌上离心机 | 10台 | ▲4.1 机型为手掌式掌上瞬时离心机，关盖触发瞬时离心，开盖自动停机，可同时满足 0.2mL PCR 八联管、0.5ml、1.5mL 及2.0ml微量离心管样品瞬时甩液。 ▲4.2 可调转速满足4000-9999 rpm，相对离心力≈600-6000×g。 4.3 直流无刷电机，运行平稳、低噪音≤100dB。 4.4 具备不平衡、过载安全保护；整机体积小巧，重量≤1kg，可放置超净工作台内使用。 |
| 5 | 涡旋振荡器 | 11台 | 5.1 ‌转速‌：‌2800 转/分‌，提供高速旋涡混合能力。 5.2 ‌工作方式‌：支持‌连续‌、‌点触‌（点振）及‌调速‌三种模式。 5.3 ‌工作台配置‌：配备‌碗型‌与‌平板型‌振动台，两者可互换，以适应不同规格的试管或容器。 5.4 ‌电源与功率‌：工作电压为‌220V‌（部分资料显示兼容 110-220V），额定功率为‌50W‌。 5.5 ‌主体材料‌：采用‌ABS 材料‌，兼具耐用性与轻量化。 5.6 ‌振动方式‌：平圆周式振动，振幅不高于1mm（刻度显示），确保混合彻底且均匀。 |