	序号
	名称
	数量
	技术参数及功能指标

	1
	数字恒流空气采样器
	5台
	▲1、流量范围：10-2000mL/min
▲2、流量准确度：优于±5%
▲3、工作续航：≥20小时
4、充电方式：支持多种充电方式，Type-C充电和座充
▲5、数据存储及打印：具有历史记录、故障记录功能，存储数据不小于9000组，支持数据蓝牙打印
▲6、数字恒流：具有闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等
▲7、校准权限及方式：要开放校准权限，用户可对采样流量进行自主校正。内置单点校准和自动校准双模式
8、断电续采：具有断电关机后，机器开机可继续上次采样功能
▲9、流量异常检测：具有检测流量异常超差后自动暂停功能，并能自行恢复采样
▲10、负载能力：≥20KPa
[bookmark: _GoBack]▲11、多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护等普通应用场所及煤矿井防爆功能
▲12、防爆类型：本安I类：不低于Exia I Ma；本安 II类：不低于Exia ⅡC T4 Ga及矿用安标证（投标时提供证书材料）
▲13、防护等级：不低于IP64，具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告（投标时提供证书材料）
14、操作权限：具有锁屏功能，防止无关人员误操作
15、气密性检测：具有气路的密闭性检测功能，便于使用前对设备和连接件整个采样系统是否漏气进行检测




